**Закупівля Автоматичного гематологічного аналізатора з набором реактивів та контрольним зразком крові**

В рамках проєкту, що впроваджується за кошти Україно - швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я»,Булахівська сільська благодійна організація "Берегиня" проводить тендер на закупівлю автоматичного гематологічного аналізатора з набором реактивів та контрольним зразком крові.

1. **Замовник:** 
   1. Булахівська сільська благодійна організація "Берегиня" . Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Булахівка, вул. Центральна, 16. Голова організації Вікторія Якубович, 066-36-66-497, email: [klubbulah@gmail.com](mailto:klubbulah@gmail.com)
   2. Код ЄДРПОУ: 36199423/ IBAN:UA663348510000000002600812116 в АТ «ПУМБ»
   3. Особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Данилова Ганна Михайлівна 0506789045; email: [damq@ukr.net](mailto:damq@ukr.net)
2. **Інформація про предмет закупівлі:**
   1. Автоматичний гематологічний аналізатор з набором реактивів та контрольним зразком крові.
   2. Місце поставки: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Шевченко, 67 а.
   3. Поставка товару, налаштування та пуск обладнання за рахунок постачальника.
   4. Строки поставки: **до 24 червня 2022 року**
   5. Умови оплати: Безготівковий розрахунок протягом 7 (семи) банківських днів з моменту отримання товару та підписання накладної Замовником.
   6. Кінцевий строк подання ціни пропозиції постачальниками: **14 червня 2022 року 14-00 годин.**
   7. Вимоги до предмета закупівлі, медико - технічні характеристики наведені в Додатку 2 .

Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). До розгляду будуть прийматися Приватні акціонерні товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю та Фізичні особи-підприємці на загальних умовах оподаткування, **без ПДВ**.

Додаток 1 до Договору про закупівлю товару

№ \_\_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Ціна за одиницю, грн. без ПДВ** | **Всього грн, без ПДВ** |
| 1 | Автоматичний гематологічний аналізатор з набором реактивів та контрольним зразком крові | шт | 1 |  |  |
| Загальна вартість товару грн. без ПДВ | | | | |  |

***Всього: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  Булахівська сільська благодійна  організація "Берегиня"  51470, Дніпропетровська обл.,  Павлоградський район, с. Булахівка  вул. вул. Центральна, 16  IBAN:UA663348510000000002600812116  в АТ «ПУМБ»  код ЄДРПОУ 36199423  тел.066-36-66-497,  email:[klubbulah@gmail.com](mailto:klubbulah@gmail.com)  Голова організації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вікторія ЯКУБОВИЧ/  м.п. | **ПОСТАЧАЛЬНИК** |  |  |

**Додаток 2**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Аналізатор, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Аналізатора вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.*

2. Аналізатор, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Аналізатор є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Аналізатора не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Аналізатора становить не менше 12 місяців*.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Аналізатора, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Аналізатора, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.* ***Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.*

5. Аналізатор, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.*

**Медико-технічні вимоги**

**Автоматичний гематологічний аналізатор**

**Технічні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за такі показники**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Медико-технічні характеристики** | | **Відповідність**  **так/ні, з обов’язковим посиланням на сторінку документа** |
| Технології, що використовуються в приладі | Імпульсна технологія відстеження базової лінії, технологія дискримінації форми сигналу та інтелектуальна технологія флотуючого порогу. |  |
| Проводити аналіз крові | за 21 параметрами |  |
| Розподіляти лейкоцити на 3 підгрупи і будувати 3 гістограми | Наявність |  |
| Продуктивність | 60 тестів на годину |  |
| Метод визначення клітин крові | імпедансний |  |
| Метод визначення рівня гемоглобіну | колориметричний метод |  |
| Об’єм проби для досліджень | не більше 9 мкл |  |
| Прилад повинен вимірювати наступні параметри | 1. Кількість лейкоцитів  2. Кількість лімфоцитів  3. Кількість середніх клітин  4. Кількість гранулоцитів  5. Відсотковий вміст лімфоцитів  6. Відсотковий вміст середніх клітин  7. Відсотковий вміст гранулоцитів  8. Кількість еритроцитів  9. Концентрація гемоглобіна  10. Гематокрит  11. Середній об’єм еритроцита  12. Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах  13. Середня концентрація гемоглобіну в  еритроцитах  14. Ширина розподілу еритроцитів - SD  15. Ширина розподілу еритроцитів - CV  16. Кількість тромбоцитів  17. Середній об’єм тромбоцита  18. Ширина розподілу тромбоцитів  за об’ємом  19. Тромбокрит  20. Коефіцієнт великих тромбоцитів  21. Фракція великих тромбоцитів |  |
| Діапазони показників | Діапазони лінійності:  – вмісту лейкоцитів (WBC) – 0 - 300⋅109/л;  – вмісту еритроцитів (RBC) – від 0 – 8,5⋅1012/л;  – вмісту тромбоцитів (PLT) –0-4000 ⋅109/ л;  – вмісту гемоглобіну (HGB) –0 – 250 г/л;  – гематокрит (HCT) – 0 – 75 % |  |
| Відтворюваність (СV) | – кількість лейкоцитів (WBC) ≤ 2,0%  – кількість еритроцитів (RBC) ≤ 1,4 %  – середній об’єм еритроцита (MCV) ≤0.5%  – кількість тромбоцитів (PLT) ≤ 4 %  – вмісту гемоглобіну (HGB) ≤ 1,4 %  – гематокрит (HCT) ≤ 1,5 % |  |
| Дисплей | Аналізатор повинен мати кольоровий сенсорний дисплей з тач-скрином не менше 10,4 дюймів |  |
| Електричне живлення | Від мережі змінного струму напругою від 100 до 240 В частотою (50 ± 1) Гц. |  |
| Введення/виведення даних | USB не менше 4 шт., LAN, Wi-Fi (опція), вбудований термопринтер з шириною паперу не менше 57 мм |  |
| Підключення до ЛІС | аналізатор повинен мати двонаправлене підключення до ЛІС |  |
| Підключення зовнішнього принтера | Аналізатор повинен мати можливість підключення зовнішнього принтера |  |
| Пам'ять | на 500 000 досліджень, включаючи гістограми |  |
| Розміри | аналізатор повинен мати  розміри не більше  270 мм (Ш) × 375 мм (В) × 350 мм (Д) |  |
| Вага | Не більше 16 кг |  |
| Використання реагентів | За допомогою сканера штрих-кодів або ручного введення |  |
| Реагенти | Робота приладу має забезпечуватися не більше, як двома робочими реагентами та одним очишуючим реагентом |  |
| Повідомлення про помилку | Відображення опису помилки і рекомендації з її усунення повинні відображатися на екрані одразу |  |
| Вбудовані програми контролю якості, автоматичне обрахування відхилень | Графік Леві-Дженінса,  X-B |  |
| Мова | Англійська, українська |  |
| Комплект реагентів | Прилад повинен постачатися із стартовим комплектом реагентів не менше ніж на 2000 досліджень та контрольним зразком крові |  |

**Додаток 3**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ №\_\_\_\_\_**

**про закупівлю товарів**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

Булахівська сільська благодійна організація "Берегиня" в особі Голови організації Вікторії ЯКУБОВИЧ, що діє на підставі статуту- (далі – Замовник), з однієї сторони, і **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов'язується передати Замовнику товар, в подальшому – «Товар», зазначений в пункті 1.2. розділу І Договору та у Специфікації Товару, а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2.Найменування Товару: **Гематологічний аналізатор з набором реактивів та контрольним зразком крові\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1.3. Замовлення вважається виконаним після отримання Товару, надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у повному обсязі.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товар, якість якого відповідає діючим стандартам країни виробника. Якість Товару, що постачається по цьому Договору, підтверджується сертифікатом відповідності.

2.2. Постачальник гарантує належну якість Товару, що передається і його експлуатацію (згідно технічним характеристикам) протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати його введення в експлуатацію.

**III. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні, із зазначенням податку.

3.2.Ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** без ПДВ.

3.3. Фінансування даного Договору відбувається за рахунок грантових коштів україно - швейцарського проекту "Діємо для здоров'я".

**IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Замовник оплачує за Товар по факту отримання Товару по накладній протягом 7 (семи) банківських днів на розрахунковий рахунок Постачальника, але не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дня підписання видаткової накладної шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

**V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ**

5.1. Строк поставки товару: по 24.06.2022 р.

При поставці товар повинен, бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання до моменту прийняття товару Замовником належним чином.

5.2. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару відповідно до умов цього Договору у власність Замовника за адресою, визначеною у його заявці.

5.3. Поставка, завантажувально-розвантажувальні роботи проводяться транспортом та силами постачальника та за його рахунок.

5.4. Замовник має право пред'явити претензію Постачальнику по кількості та якості товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Постачальнику, по кількості – у день прийому-передачі товару, по якості – в будь-який момент впродовж гарантійного терміну товару, за умов додержання правил користування Замовником.

**VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за переданий Товар.

6.1.2. Прийняти переданий Товар згідно з видатковою накладною.

6.1.3. Інші обов’язки:

- на вимогу Постачальника здійснити звірку розрахунків між Сторонами.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (П’ять) календарних днів.

6.2.2. Контролювати передачу Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Інші права, передбачені діючим законодавством України.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити передачу Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити передачу Товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Інші обов’язки:

- на вимогу Замовника здійснити звірку розрахунків між Сторонами.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати оплату за переданий Товар.

6.4.2. На дострокову передачу Товару за письмовим погодженням Замовника.

**VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (Трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

**IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

**X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 15.07.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (Двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Право власності на Товар виникає у Замовника з моменту фактичного отримання Товару Замовником відповідно до умов цього Договору.

11.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.3. Зміни до цього Договору допускаються за згодою між Постачальником та Замовником лише у тому випадку, якщо такі дії не суперечать нормам законодавства в сфері публічних закупівель на дату внесення таких змін. В такому випадку, зміни в цей Договір оформлюються письмовою додатковою угодою Сторін. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

11.4. Умови цього Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі за одиницю Товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови цього Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі.

**XІІ. Додатки до договору**

10.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

**XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| Постачальник | Замовник **Булахівська сільська благодійна**  **організація "Берегиня"**  51470, Дніпропетровська обл.,  Павлоградський район, с. Булахівка  вул. вул. Центральна, 16  IBAN:UA663348510000000002600812116  в АТ «ПУМБ»  код ЄДРПОУ 36199423  тел.066-36-66-497,  email:[klubbulah@gmail.com](mailto:klubbulah@gmail.com)  Голова організації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вікторія ЯКУБОВИЧ/  м.п. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |